「방사성 동위 원소 안전관리 규정」(3-1-9)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

「방사성 동위 원소 안전관리 규정」

<개정 2020. 10. 1.>

제 1 장    총      칙

제1조(목적) 이 규정은 원자력법 제70조 및 동법시행령(이하 "영" 이라 한다) 제201조의 규정에 의한 울산대학교(이하 "본 대학교" 라 한다) 에서 사용할 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 안전관리규정(이하 “규정”이라한다)으로서 사용, 저장, 운반, 폐기 및 기타 취급상에 필요한 기준을 정함으로서 방사선에 의한 인체‧물체 및 공공상의 장해를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 본 대학교에 근무하는 방사선작업종사자(이하 "종사자" 라 한다) 또는 방사선 구역 수시 출입자에게 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 방사성동위원소라 함은 방사선을 방출하는 동위원소와 그 화합물중 과기처 고시 제96-35호 방사선량등에관한규정의 제11조(방사성동위원소)에서 정하는 농도 및 수량을 초과하는 것을 말한다.

2. 방사선이라 함은 전자파 또는 입자선중 직접 또는 간접으로 공기를 전리하는 능력을 가진 것으로서 다음 각목의 것을 말한다.

가. 알파선‧중양자선‧양자선‧베타선 기타 중하전입자선

나. 중성자선

다. 감마선 및 엑스선

라. 5만 전자볼트 이상의 에너지를 가진 전자선

3. 방사선발생장치라 함은 하 전입자를 가속시켜 방사선을 발생시키는 장치로서 다음의 것을 말한다. 다만, 최대 사용전압이 50㎸이하이고, 사람이 접근 가능한 장비의 표면에서의 방사선량율이 0.1mR/h (2.58×10̄8C/kg) 이하인 것과 의료용으로서의 인체의 진단에 사용되는 것은 제외한다.

가. 엑스선 발생장치

나. 사이크로트론

다. 신크로트론

라. 신크로사이크로트론

「방사성 동위 원소 안전관리 규정」(3-1-9)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

마. 선형가속장치

바. 베타트론

사. 반‧데 그라프형 가속장치

아. 콕크로프트‧왈톤형 가속장치

자. 기타 하전입자를 가속하여 방사선을 발생시키는 장치중 과학기술처장관이 정하는 것

4. 방사선구역이라 함은 외부 방사선의 방사선량이나 공기중 또는 수중의 방사성물질의 농도나 방사성물질에 의하여 오염된 물질을 표면의 오염도가 허용선량, 허용농도, 허용오염도를 초과할 우려가 있는 구역을 말한다.

5. 방사성폐기물이라 함은 방사성물질 또는 그에 의하여 오염된 물질로서 폐기의 대상이 되는 물질을 말한다.

6. 밀봉된 방사성동위원소라 함은 기계적인 강도가 충분하여 파손될 우려가 없고, 부식되기 어려운 재료로 된 용기에 넣은 방사성동위원소로서 사용할 때에 방사선은 용기 외부로 방출하지만 방사성동위원소는 누출하지 못하도록 되어 있는 것을 말한다.

7. 피폭방사선량이라 함은 일정기간 사람이 피폭하는 방사선량을 말하되, 자신의 진료를 위하여 피폭하는 방사선량과 인위적으로 증가시키지 아니하는 자연방사선량은 제외한다.

8. 선량한도라 함은 과학기술처장관이 정하는 피폭방사선량의 상한치를 말한다.

9. 표면방사선량율이라 함은 방사성물질, 방사성물질을 내장한 용기 또는 장치, 방사선 발생장치 및 방사선방호장치 등 방사선이 나오는 물체의 표면으로부터 10센티미터 거리에서 측정한 방사선량 율을 말한다.

10. 최대허용 공기중농도라 함은 원자력관계 시설로서 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 호흡하는 공기중의 방사성물질의 농도중 과학기술처장관이 정하는 최대한도의 허용농도를 말한다.

11. 최대허용 수중농도라 함은 원자력관계 시설로서 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 마시는 물에 포함된 방사성물질의 농도중 과학기술처장관이 정하는 최대한도의 허용농도를 말한다.

12. 최대허용 표면오염도라 함은 원자력관계 시설로서 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 접촉하는 물건표면의 방사성물질의 오염도중 과학기술처 장관이 정하는 최대한도의 허용오염도를 말한다.

13. 종사자라 함은 방사성물질등의 사용‧취급‧저장‧보관‧폐기‧운반 기타 관리 또는 오염제거 등 업무에 종사하는 자로서 방사선구역에 상시 출입하는 자를 말한다.

14. 방사선구역 수시 출입자라 함은 방사선구역에 업무상 출입하는 자(일시적으로 출입하는 자를 제외한다)로서 종사자 외의 자를 말한다.

제 2 장    조직과 직무

제4조(조직) 방사성동위원소 방사선발생장치를 취급함에 있어서 방사선안전관리를 효율적으로 수행하기 위하여 다음과 같은 독립적인 방사선안전관리 조직을 둔다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□   총      장    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□방사선안전관리책임자□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□        □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공 과 대 학 장 □        □자연과학대학장 □ □ 생활과학대학장 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□        □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□                         □                  □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□수송시스템공학부장□공동기기센터소장□화학‧생명과학부장□   생활과학부장    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  종   사   자  □  종   사   자  □  종   사   자   □   종   사   자    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제5조(직무) 제3조의 조직에 따른 직무는 다음과 같다.

1. 대표자(총장)

학장 또는 방사선안전관리책임자의 자문을 받아 방사성동위원소, 방사선 발생장치의 취급 및 방사선장해방어에 관한 업무를 총괄지휘 및 감독하며 본 규정 운영상의 모든 책임을 진다.

2. 학 장(학부장)

대표자를 보좌하고 방사선안전관리책임자의 자문을 받아 방사선안전과 관련한 제반 업무를 총괄하여 수행한다.

3. 방사선안전관리책임자

가. 대표자 및 학장을 보좌하여 방사선장해방어상 필요한 방사선안전관리 업무를 총괄하여 수행한다.

나. 방사선장해방어상 필요하다고 판단되는 경우 관련 부서의장 및 종사자에게 직접 시정을 요구할 수 있다.

다. 방사선장해방어상 필요하다고 판단되는 경우에 한하여 방사선시설의 사용중지를 명할 수 있다. 이 경우에는 대표자 및 한국원자력안전기술원장에게 그 사실을 즉시 통보한다.

라. 원자력법 관련 기술기준 준수 및 다음 각호의 업무를 처리한다.

1) 방사선 실무작업의 관리감독과 종사자 및 수시출입자에 대한 주의사항, 지시 및 교육에 관한 사항

2) 방사성동위원소등의 구매, 사용, 저장, 폐기, 운반 및 방사선장해방어에 관하여 필요한 사항의 기록과 대장 유지에 관한 사항

3) 방사선장해를 받은자 또는 받을 우려가 있는자에 대한 보건상 필요한 조치에 관한 사항

4) 분실, 화재 등에 대한 위험방지 조치에 관한 사항

5) 방사선시설 (사용, 분배, 저장, 폐기시설)의 기준준수 및 계속유지에 관한 사항

6) 기타, 방사선작업과 관련된 행정적인 조치에 관한 사항

4. 종사자

가. 방사선안전관리책임자 및 관련 부서장의 지시, 감독하에(방사성동위원소, 방사선발생장치)의 사용, 분배, 저장, 운반, 폐기등의 업무에 종사한다.

나. 사고, 위험 등이 발생하면 방사선안전관리책임자 및 담당부장에게 즉시 보고한다.

다. 원자력법 관련 기술기준 준수 및 다음 각호의 업무를 처리한다.

1) 방사성동위원소등의 구매, 사용, 저장, 폐기, 운반 및 방사선장해방어에 관하여 필요한 사항의 기록과 대장 유지에 관한 사항

2) 분실, 화재 등에 대한 위험방지 조치에 관한 사항

3) 방사선시설 (사용, 분배, 저장, 폐기시설)의 기준준수 및 계속유지에 관한 사항

4) 기타, 방사선작업과 관련된 행정적인 조치에 관한 사항

라. 피폭선량계는 자신의 피폭 선량 측정 외에 어떠한 목적으로도 사용할 수 없다.

제6조(방사선 안전관리 책임자의 책임 및 권한)

1. 방사선 안전관리 책임자는 원자력법 제73조의 규정에 의한 직무를 수행함에 있어서 열과 성의를 다하여 대표자를 보좌하여야 하며 방사선 이용에 따른 방사선 장해가 발생하지 아니하도록 사전 예방 활동을 적극적으로 수행하여야 한다.

2. 방사선 안전관리 책임자는 방사선 작업종사자가 이 규정을 위반하였거나 정당한 직무지시 및 감독 수행을 거부할 때에는 그 위반 사실 및 직무거부 사실을 서면 작성하여 대표자(총장)에게 보고하고 징계를 요구할 수 있다.

3. 제2항의 규정에 의하여 징계요구를 받은 대표자(총장)는 이에 따른 적절한 조치를 하여야 한다.

4. 방사선 안전관리 책임자는 이 규정에 의한 선의의 업무수행 결과 및 원자력법 제104호의 4 규정에 의한 행위를 한 것을 이유로 해고당하거나 인사상 불이익을 당하지 아니한다.

제 3 장    취급 기준

제7조(구매절차) ① 방사선안전관리책임자는(방사성동위원소, 방사선발생장치)구매,  수령, 저장 등을 담당할 구매담당자를 방사선작업종사자중에서 지명할 수 있다.

② 방사성동위원소, 방사선발생장치를 구입하여 사용하고자 하는 자는 사전에 구매요구서를 작성하여 방사선안전관리책임자 또는 구매담당자의 승인을 득하여야 하며 방사선안전관리책임자는 요구서 사본 1부를 5년간 보관 유지한다.

③ 방사선안전관리책임자 또는 구매담당자는 승인한(방사성동위원소, 방사선발생장치)를 구매, 수령, 저장, 그리고 구매 신청자에 전달하여야 하며, 허가 범위 내에서 안전하게 사용될 수 있도록 구매관리를 철저히 하여야 한다.

제8조(사용기준) 방사성동위원소, 방사선발생장치를 사용할 때에는 다음의 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 반드시 허가받은 사용할 때설 안에서 사용할 것

2. 밀봉된 방사성동위원소는 이를 항상 다음에 적합한 상태에서 사용할 것

가. 정상적인 사용상태에서는 개봉 또는 파괴될 우려가 없도록 할 것

나. 밀봉된 방사성동위원소가 누설‧침투 등에 의하여 오염될 우려가 없도록 할 것

3. 종사자 또는 방사선구역 수시 출입자의 피폭방사선량은 다음 각목의 1에 해당하는 조치를 함으로써 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

가. 차폐벽 기타 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것

나. 사용선원과 인체 사이에 적당한 거리를 두고 작업할 것

다. 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것

4. 사용시설에는 반입구‧비상구 등 사람이 상시 출입하지 아니하는 출입구의 문을 외부로부터 개폐할 수 없도록 하고, 시설 안에 들어 있는 사람이 신속히 탈출할 수 있도록 할 것

5. 사용실안의 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 호흡하는 공기중 방사성 동위원소의 농도는 방사성동위원소에 의하여 오염된 공기를 정화하거나 또는 배기함으로써 과기처고시 제96-35호 방사선량 등에 관한 규정의 제5조에서 규정하는 최대 허용 공기중 농도를 초과하지 아니하도록 할 것.

6. 사용실 안에 있는 사람이 마시는 음료수 중 방사성동위원소의 농도는 과기처고시 제96-35호 제5조에서 규정하는 최대허용 수중농도를 초과하지 아니하도록 할 것

7. 사용실 안에 사람이 접촉하는 물질표면의 방사성동위원소의 오염도는 그 표면의 방사성동위원소에 의한 오염을 제거하거나 접촉하는 물질을 페기하여 다음에 정하는 최대허용 표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것

가. 알파선을 방출하는 방사성물질등 : 37Bq/㎠(10̄⁴μCi/㎠)

나. 알파선을 방출하지 않는 기타 방사성물질등: 370Bq/㎠(10̄³μCi/㎠)

8. 사용실 안에서는 작업복‧신발‧보호구 등을 착용하되, 이를 착용한 채 사용 실을 나가지 아니하도록 할 것

9. 사용실을 나갈 때에는 인체 및 작업복, 신발, 보호구등 인체에 작용하고 있는 물건표면에 대하여 방사성동위원소에 의한 오염상태를 검사하고 그 오염 제거할 것.

10. 방사성동위원소에 의하여 오염된 물질로서 그 표면의 방사성동위원소의 오염도가 제7호에서 규정하는 최대허용 표면오염도를 초과하고 있는 것은 사용실 밖으로 나가지 아니하도록 할 것

11. 방사성동위원소에 의하여 오염된 물질로서 방사성동위원소의 오염도가 다음에 정하는 허용오염도를 초과하는 것은 방사선구역으로부터 가지고 나가지 아니하도록 할 것

가. 알파선을 방출하는 방사성물질등 : 3.7Bq/㎠(10̄5μCi/㎠)

나. 알파선을 방출하지 않는 기타 방사성물질등 : 37Bq/㎠(10̄⁴μCi/㎠)

12. 방사선구역에는 사람의 출입을 제한하고, 종사자 외의 사람이 출입할 떄에는 종사자의 지시에 따르도록 할 것

13. 방사성동위원소등을 사용하는 경우 방사선구역에는 총리령이 정하는 바에 따라 표지를 부착할 것

제9조(분배기준) 방사성동위원소를 분배할 때에는 제7조의 기준외에 다음 각호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 방사성동위원소는 허가 받은 분배시설에서 행할 것

2. 밀봉된 방사성동위원소를 밀봉된 채로 분배할 경우에는 그 방사성동위원소를 다음 각목의 기준에 적합한 상태에서 분배할 것

가. 정상적인 분배상태에서는 개봉 또는 파괴될 우려가 없도록 할 것

나. 밀봉된 방사성동위원소가 누설‧침투 등에 의하여 오염될 우려가 없도록 할 것

3. 분배시설 안의 눈에 띄기 쉬운 곳에는 방사선 장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

제10조(저장기준) ① 방사성동위원소를 저장‧보관할 떄에는 다음 기준을 준수하여야 한다.

1. 방사성동위원소는 용기에 넣어 반드시 허가받은 저장시설에 보관할 것

2. 저장시설에는 그 저장능력을 초과하여 방사성 동위원소를 저장하지 아니할 것

3. 종사자 또는방사선구역 수시 출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니할 것

가. 차폐벽 기타 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것

나. 사용선원과 인체 사이에 적당한 거리를 두고 작업할 것

다. 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것

4. 저장함(밀봉된 방사성동위원소를 내화구조의 용기에 넣어 보관할 경우에는 그 용기)은 방사성동위원소의 보관 중에는 그 운반을 제한하도록 할 것

5. 공기를 오염시킬 우려가 있는 방사성동위원소를 보관하는 경우에는 저장시설안의 사람이 호흡하는 공기중 방사성동위원소의 농도가 과기처 고시 제 96-35호 제5조의 규정에 의한 최대허용공기중농도를 초과하지 아니하도록 할 것

6. 저장시설 안에 있는 사람이 마시는 음료수 중의 방사성동위원소의 농도가 최대허용 수중농도를 초과하지 아니하도록 할 것

7. 저장시설 안의 사람이 접촉하는 물질 표면의 방사성동위원소 오염도는 제7조 제7호에서 규정하는 최대허용 표면오염도를 초과하지 아니하도록 다음의 조치를 할 것

가. 액체상의 방사성동위원소는 액체가 흘러 넘지 아니하는 구조이고 액체가 침투하기 어려운 재료를 사용한 용기에 넣을 것

나. 액체상 또는 고체상의 방사성동위원소를 넣은 용기에서 균열‧파손 등의 사고가 발생할 우려가 있는 것에는 밑받이‧흡수재 기타 시설 또는 기구를 써서 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지할 것

8. 방사성동위원소에 의하여 오염된 것으로서 그 표면의 방사성동위원소에 의한 오염도가 제7조 제11호에서 정하는 허용오염도를 초과하고 있는 것은 방사선구역 밖으로의 반출을 제한하도록 할 것

9. 방사선구역에는 사람의 출입을 제한하고, 종사자 외의 자가 출입할 때에는 종사자의 지시에 따르도록 할 것

10. 저장용기 또는 저장함에는 자물쇠장치를 하며, 열쇠는 방사선안전관리책임자가 보관할 것

11. 저장실 또는 저장함에는 자물쇠장치를 하며, 열쇠는 방사선안전관리책임자가 보관할 것

12. 저장시설에는 장해방지에 필요한 주의사항을 부착할 것

② 방사선발생장치는 사용시설내에 보관하고 출입문에는 자물쇠장치를 하며, 열쇠는 방사선안전관리책임자가 보관한다.

제11조(사업소내 운반기준) ① 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 사업소 안에서 운반할 때에는 다음의 기준에 준수하여야 한다.

1. 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 운반할 경우에는 이를 용기에 봉입할 것

2. 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 넣은 용기(이하 “운반물”이라 한다) 및 이를 적재하는 차량이나 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 운반하는 기계‧기구(이하 이 조에서 “차량 등”이라 한다)의 표면 및 표면으로부터 1미터 떨어진 위치의 방사선량율 및 운반물 표면의 방사성동위원소의 오염도는 다음에 정하는 기준치를 초과하지 아니하도록 할 것

가. 표면방사선량율

1) 운반물 표면 : 2mSv/h(200mrem/h)

2) 운반물표면으로부터 1m  떨어진 위치 0.1mSv/h(10mrem/h)

3) 운반차량 표면 : 2mSv/h(200mrem/h)

4)운반차량으로부터 1m 떨어진 위치(앞,뒤,양측면) : 0.1mSv/h(10mrem/h)

5) 차량운반에 종사하는 자가 일상 승차하는 장소 : 0.02mSv/h(2mrem/h)

나. 표면오염도

1) 알파선을 방출하는 방사성물질등 : 0.37Bq/cm2(10̄5μCi/㎠)

2) 알파선을 방출하지 않는 기타 방사성물질등 : 3.7Bq/cm2(10̄⁴μCi/㎠)

3. 운반물을 차량 등에 실을 떄에는 운반 중에 이동‧전도‧전락 등에 의하여 운반물의 안전성이 손상되지 아니하도록 할 것

4. 동일한 차량 등에 위험물과 운반물을 혼재하지 말 것

5. 운반물의 운반경로에는 표지의 설치, 감시인의 배치 등의 방법으로 운반에 종사하지 아니하는 자와 운반에 사용되지 아니하는 차량 등의 츨입을 제한할 것

6. 운반물을 운반하는 경우에는 당해 차량은 서행하도록 할 것

7. 방사선동위원소의 취급에 관하여 상당한 지식과 경험을 갖춘자를 동행하게 하거나 방사선장해 방지를 위하여 필요한 감독을 하도록 할 것

8. 운반물 및 그 운반차량에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 총리령이 정하는 표지를 부착할 것

9. 종사자 외의 사람이 운반물의 운반에 종사할 경우에는 그의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

10. 용기 밖의 포장물 등을 오염시킬 우려가 있는 방사선동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질은 기밀구조의 용기에 넣어 운반할 것

11. 액체상태의 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질은 그 액체의 침투나 부식이 어려운 재료로 하고, 전복되기 어려운 구조로 된 용기에 넣어 운반할 것

② 제1항 제3호의 조치의 전부 또는 일부를 하기가 곤란할 떄에는 과학기술처장관의 승인을 얻은 후 운반한다. 이 경우 당해 운반물의 표면 및 표면으로부터 2미터 떨어진 위치의 방사선량 율은 다음에 정하는 기준치를 초과하여서는 아니된다.

1. 운반물 표면 : 10mSv/h(1000mrem/h)

2. 운반물표면으로 2m 떨어진 위치 : 0.1mSv/h(10mrem/h)

③ 제1항 제1호‧제2호‧제5호 내지 제8호의 규정은 방사선구역 안에서 하는 운반에는 이를 적용하지 아니한다.

④ 제1항의 규정은 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 사용할 매설‧분배시설‧저장시설 또는 폐기시설 안에서 운반하는 경우와 운반 시간이 매우 짧고 방사선장해의 우려가 없는 경우에는 적용하지 아니한다.

제12조(폐기기준) ① 사업소 안에서 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 폐기할 때에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 기체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 배기설비로 정화하거나 배기시켜 폐기할 것

2. 제1호의 방법으로 폐기하는 경우에는 배기설비의 배기구에 있어서의 배기 중 방사성동위원소의 최대허용 공기중농도는 과기처 고시제96-35호 제17조에서 규정하는 기준이하로 할 것

3. 제1호의 배기 설비에 부착한 방사성동위원소를 제거할 때에는 깔개‧밑받이‧흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구 및 보호구를 사용할 것

4. 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 다음 각 목 1의 방법으로 폐기할 것

가. 배수설비로 정화하거나 배출시킬 것

나. 필요할 경우 용기에 넣어 보관 폐기할 것

다. 방사선장해 방지를 위하여 과학기술처장간이 고시하는 기준에 따라 소각할 것

5. 제4호 가목의 방법으로 폐기하는 경우에는 배수설비의 배수구에 있어서의 배출액중 방사성동위원소의 농도를 최대허용 수중농도는 과기처 고시 제 96-35호 제17조에서 규정하는 기준이하로 할 것

6. 제4호 가목의 방법으로 페기하는 경우에 배출액의 처리를 할때 또는 동호가목의 배수설비의 부착물‧침전물 등의 방사성동위원소를 제거할 때에는 깔개‧밑받이‧흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구 및 보호구를 사용할 것

7. 제4호의 나목의 방법으로 폐기하는 경우에 액체상의 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 넣는 용기는 다음의 기술기준에 적합한 것일 것

가. 액체가 흘러 넘치기 어려운 구조일 것

나. 액체가 침투하기 어려운 재료로 할 것

8. 제4호 나목의 방법으로 폐기하는 경우에 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 용기에 넣어 보관폐기 할 때에는 당해 용기에 균열‧파손 등의 사고가 발생할 우려가 있을 떄에는 밑받이‧흡수재 기타 방사성동위원소 의한 오염 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 사용하여 방사성동위원소의 오염확산을 방지할 것

9. 제4호 나목의 방법으로 폐기하는 경우에 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 고형화할 때에는 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질의 확산 또는 누설을 방지할 수 있을 것

10. 고체폐기물은 전량 수거하여 보관 폐기하였다가 방사성동위원소 폐기물분류수거 및 인도규정에 의거 폐기업자에게 위탁폐기 허거나 처분 제한치 미만의 방사성폐기물자체처분등에 관한 규정에 의거 자체 처분한다.

② 제1항의 규정이외에 제7조 제3호 내지 제8호의 규정에 따른다.

③ 보관폐기용기 또는 보관 폐기함에는 핵종, 수량 및 보관폐기일자 등이 기록된 표지를 부착한다.

④ 엑스선발생장치의 폐기는 구체적인 폐기방법 및 절차가 포함된 폐기 계획서를 작성하여 한국원자력안전기술원장에게 제출후 폐기한다.

제 4 장    방사선 장해 예방 조치

제13조(방사선구역) 종사자 또는 수시 출입자에 대한 방사선장해를 미연에 방지하기 위하여 다음과 각호와 같은 구역을 방사선구역이라 한다.

1. 외부방사선량율이 1주당 30mrem 이상인 곳

2. 수중 또는 공기중의 방사성동위원소의 농도가 과학기술처장관이 정하는 최대 허용표면 오염도의 10분의 1 이상인 곳

제14조(방사선구역 출입) 방사선 구역 내에는 일반인의 무단출입을 금하는 조치를 강구하고 종사자 이외의 자가 출입할 때에는 방사선 안전관리 책임자의 지시에 따르게 한다.

제15조(피폭방사선량의 관리) 방사선작업종사자에 대한 선량한도는 제96-35호 방사선량등에 관한 규정의 제3조(피폭방사선량), 제4조(선량한도), 제6조(관리구역에서의 피폭방사선량), 제8조(정상작업시 흡수방사성농도에 대한 피폭방사선량)에 서 정하는 기준치를 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

제16조(방사선량 등 측정) ① 방사선량 및 방사성물질등에 의한 오염상황의 측정 장소 및 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 방사선량의 경우

가. 사용‧분배‧저장 및 폐기시설 : 방사선작업의 전‧후 및 매주

나. 고정된 방사선차폐시설안에 있는 밀봉방사성동위원소 또는 방사선발생 장치 : 매월

다. 방사성폐기물의 저장시설 : 매일

라. 방사선구역 : 매주

마. 비정상적으로 방사성물질이 누출된 장소 : 누출된 때마다

2. 방사성물질등에 의한 오염상황의 경우

가. 방사선구역에 있어서 공기중 및 수중의 방사성물질농도와 오염된 물체 표면의 방사성물질오염도 : 작업하는 때마다.

나. 방사선구역으로부터의 반출하는 물품의 표면 : 반출하는 때마다

다. 배기구 및 배수구 : 배기 및 배수하는 때마다

라. 비정상적으로 망사성물질이 누출된 장소 : 누출된 때마다

② 제15조의 규정에 의한 피폭방사선량 및 방사성물질에 의한 오염상황의 측정 대상 및 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 피폭방사선량의 경우

가. 종사자 : 당해 업무에 종사하기전 및 종사기간중

나. 방사선구역 수시 출입자 : 출입할 때마다

다. 방사선시설의 일시출입자로서 선량한도를 초과하여 피폭할 우려가 있는 자 : 출입할 때마다

2. 방사성물질등에 의한 오염상황의 경우

가. 종사자의 손‧발‧작업복 및 보호구의 표면이나 기타 오염의 우려가 있는 부위의 표면 : 작업을 종료한 때마다

나. 방사선구역 수시 출입자의 손‧발‧작업복 및 보호구의 표면이나 기타 오염의 우려가 있는 부위의 표면 : 출입 할 때마다

③ 제1항 및 제2항의 측정방법은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선량 및 오염상황은 방사선측정에 가장 적합한 장소에서 측정할 것

2. 방사선에 의한 인체내부의 피폭은 공기중 또는 음료수중의 방사성물질의 농도 및 양을 측정하거나 필요한 정밀검사를 통하여 산출할 것

제17조(기록 및 장부비치) ① 방사선작업업무와 관련된 다음과 같은 사항의 장부를 비치하여 기록 보존한다.

1. 사용 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 취득일, 종류, 수량 및 대수

2. 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 사용일자, 목적, 방법, 장소 및 사용에 종사하는 장의 성명 (개봉/밀봉 방사성동위원소 사용장부, 방사선발생장치 사용장부)

3. 방사성동위원소의 폐기일시, 방법, 장소 및 폐기에 종사하는 자의 성명(폐기 장부)

4. 폐기하는 방사성동위원소의 종류 및 수량(폐기장부)

5. 개인 피폭선량 측정에 관한 사항(종사자 피폭선량 장부)

6. 개인 의료검진 결과에 관한 사항(종사자 건강진단장부)

7. 방사선장해방지에 대한 교육 및 훈련에 관한 사항(교육, 훈련장부)

8. 방사선량율 측정 및 오염상황측정에 관한 사항(방사선량율 측정장부, 오염상황측정장부)

9. 구매기록에 관한 사항(구매 요구서)

10. 기타 방사선장해방지에 필요한 사항

② 제1항의 장부 기록사항중 제5호 및 제6호의 기록은 사용폐지시까지, 제8호의기록은 10년간, 기타의 기록은 5년간 보존한다.

제18조(교육훈련) ① 기존 방사선작업종사자는 물론 신규 방사선작업종사자, 시설보수 등을 위한 방사선시설 출입자, 시설견학자 및 방문자가 방사선원이나 그 어떤 행위로 인해 불필요한 방사선피폭을 받지 않도록 하며, 방사선피폭시 올바른 대응조치를 강구를 위하여 방사선안전 취급 및 준수사항등에 관한 교육, 훈련을 필요시 및 정기적으로 월 1～2회 실시한다.

② 기존 종사자 및 신규 종사자에 대한 교육은 과기처 고시 제97-11호의 규정에 의거 정하여진 교육내용 및 교육시간을 초과하여 실시한다.

③ 제1항과 제2항의 규정에도 불구하고 방사성물질의 운반이 이루어 질때에는 반드시 운반전 운반종사자에 대한 안전교육을 별도로 실시한다.

④ 방사선안전관리책임자는 제1항내지 제3항의 규정에 의한 교육을 실시할 떄에는 작업종사자에 대하여 시험을 실시하고 개인별 숙지 상태를 확인하여야 한다.

⑤ 방사선안전관리책임자는 매년도 연간교육을 계획(교육내용, 기간, 교수자, 교재 등)을 작성하여 대표이사의 결재를 득한 후 그 계획에 의거 방사선 작업종사자에 대한 교육을 실시하여야 한다.<개정 2020. 9. 1.>

제19조(건강진단)

1. 방사선 작업 종사자에 대하여는 다음 각호의 부위 및 항목에 대하여 문진 및 검사 또는 검진의 방법에 의한 건강 진단을 실시한다.

가. 문진

1) 방사선 피폭 증상의 유무

2) 피폭 증상이 있는 자에 대하여는 그의 작업장소, 작업내용, 작업기간 집적 선량 및 방사선 장해의 유무

3) 기타 방사선에 의한 피폭 증상

나. 검사 또는 검진

1) 말초 혈액 중의 혈색 소량, 적혈구 수 및 백혈구 수

2) 말초혈액증의 백혈구상 (의사가 필요하다고 인정시)

3) 눈 (의사가 필요하다고 인정시)

4) 피부 (의사가 필요하다고 인정시)

2. 제1항에 의한 건강 진단은 다음 각호에서 정하는 기간에 따라 실시한다.

가. 신규 방사선작업 종사자 : 최초 방사선작업종사전에 실시

나. 기존 방사선작업 종사자 : 매년 1년마다 정기적으로 실시하되 최근 매분기 3개월간의 집접선량 합계가 1.25렘을 초과하였거나 초과할 우려가 있을 경우에는 그때마다 실시한다.

제20조(방사선장해를 받은자 등에 대한 조치) 방사선장해를 받은자 등에 대해서 취하여야 할 조치는 다음 각 호와 같다.

1. 종사자 또는 방사선구역 수시 출입자가 방사선장해를 받았거나 받을 우려가 있는 경우에는 그 방사선장해의 정도에 따라 관리구역 및 방사선구역에의 출입시간의 단축‧출입금지 또는 방사선피폭 우려가 적은 업무로의 전환 등 필요한 조치를 하여야 한다.

2. 방사선구역에 일시적으로 출입하는 자가 방사선장해를 받았거나 받을 우려가 있는 경우에는 지체없이 의사에 의한 진단 등 필요한 보건상의 조치를 하여야 한다.

제21조(보고) 다음 각호의 사항을 정하여진 기간 내에 한국원자력안전기술원장에게 보고한다.

1. 방사성동위원소등의 취득, 사용, 보유 및 폐기현황(매분기 경과후 30일 이내)

2. 국내에서 운반되는 운반물 현황 및 국내에서 국외로 반출되는 운반물 현황(매년 경과후 30일 이내)

제22조(장비의 보정 등) ① 방사선안전관리장비는 국립기술품질원장이 정하는 겸교정 기간마다 보정하되 이상이 있을 시에는 즉시 보정하여 항상 정상적인 작동이 가능한 상태로 유지하며 보관시에는 습도 및 온도 적정한 곳에 보관하여 방사선량율 등의 측정시의 오차를 방지한다.

② 방사성동위원소의 사용시설등 방사선구역에는 필요한 안전관리장비를 비치하여야 한다.

③ 방사선안전관리장비에는 검교정 필증을 해당기기에 부착하여 사용자가 검교정 유무를 확인한 후 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우에 방사선 측정기 또는 포켓도시메타 등을 특정기간에 편중되게 검‧교정을 의뢰하므로써 방사선작업현장에 공백이 생기지 아니하도록 연간 검‧교정 계획을 수립 시행하여야 한다.

제23조(위험시의 조치 등) 아래와 같은 사항이 발생한 때에는 지체없이 대피, 소화, 피난, 오염제거 및 일반인의 접근을 금지하는 등 방사선 장해 방어에 필요한 모든 조치를 강구하는 동시에 재해 또는 사고 발생의 일시, 장소, 원인, 상황, 안전 조치의 내용 등에 관하여 과학기술처장관에게 지체없이 보고한다. 또한 조치를 취하는데 필요한 관련 기관에도 즉시 신고한다.

1. 방사선 관계 시설에 화재가 발생하거나 이에 의한 연소의 우려가 있는 경우

2. 방사성물질 등의 도난, 소재 불명이 된 때

3. 방사성물질 등에 의하여 오염이 발생한 경우

4. 종사자 또는 수시 출입자가 과학기술처장관이 정하는 허용피폭선량을 초과하여 피폭된 때

5. 방사선관계시설로 인하여 인체의 장해가 발생하거나 발생의 우려가 있는 때

6. 방사성물질 등의 폐기, 운반에 있어 장해 또는 사고가 발생된 때

7. 기타의 장해 또는 사고가 발생한 때

제24조(장해방어조치 및 보고) ① 방사선시설이나 방사성물질등에 위험이 발생할 우려가 있거나 방사선장해가 발생한 때에는 다음 각 호와 같은 안전조치를 취하여야 한다.

1. 지진‧화재‧홍수‧태풍 및 유해가스 누출 등의 재해로 인하여 원자력 관계 시설의 안전성이 위협을 받고 있거나 종사자가 안전 운영과 관련된 직무를 수행하는데 위협을 받을 경우에는 그 원인을 제거하고 피해의 확대 방지를 위한 조치를 취하여야 한다.

2. 원자력관계시설 등의 고장 등이 발생하여 원자력관계시설의 안전성이 위협을 받을 경우에는 고장 등의 원인을 제거하여 정상상태로 복구하여야 한다. 다만, 정상복구가 불가능할 경우에는 고장 등의 확대방지를 위한 조치를 하여야 한다.

가. 원자력관계시설 및 제한구역 내부에 있는 자 또는 부근에 있는 자에 대한 피난 경고

나. 방사선장해를 받은 자 또는 받을 우려가 있는 자에 대한 구출‧피난 등의 긴급 조치

다. 방사성물질 등에 의하여 오염이 발생한 경우 오염 확대의 방지 및 오염 제거

라. 방사성물질 등을 다른 장소에 옮길 여유가 있을 경우에는 이의 안전한 장소에의 이전과 그 장소의 주의에 총리령이 정하는 표지 설치 및 관계자 이외의 출입 또는  접근의 금지

마. 방사선 긴급작업을 하는 경우에는 차폐용구‧집게 또는 보호용구의 사용 및 방사선피폭 시간의 단축 등으로 긴급 작업에 종사하는 자에 대한 과학기술처장관이 정하는 기준 이상의 피폭방사선량의 방지

② 제1항의 안전조치를 한 때에는 다음 각호의 사항을 과학기술처장관 및 한국원자력안전기술원장에게 즉시 보고하여야 하며, 관련기관에도 보고한다.

1. 제1항의 상황이 발생한 일시 및 장소와 그 원인

2. 발생하였거나 발생할 우려가 있는 방사선장해의 상황

3. 안전조치의 내용 및 계획

제25조(기타) 이 규정에도 불구하고 원자력 관계법령(법, 시행령, 시행규칙, 고시)이 개정돠는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

제26조(직무의 특례) 방사선 안전관리 책임자는 방사선 안전관리 규정에 의한 선의의 업무 수행 결과로 인한 어떠한 불합리한 인사 조치 등을 받지 아니한다.

제27조(작업제한) 다음 각 호에 해당하는 자는 방사선 작업에 종사할 수 없다.

1. 본 규정에 의한 교육, 훈련을 받지 않은 자

2. 본 규정에 의한 건강 진단을 받지 않은자

3. 개인 피폭선량계를 지급 받지 못한 자

4. 만 18세 미만인자

5. 기타 방사선 안전관리책임자가 방사선업무에 적합하지 않다고 판단되는 자

부    칙

1. 이 규정은 한국원자력안전기술원장이 승인한 날(1992. 9. 8 승인)로부터 시행한다.

2. (폐지규정) 이 규정 시행과 동시에 방사선발생장치 보안규정은 폐지한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1995년 12월 29일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1997년 5월 26일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1998년 2월 24일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1999년 3월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 2020년 9월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 2020년 10월 1일부터 시행한다.